ИРТ-хх  ИМИТАТОР  РАБОТЫ  ТЕРМОПАРЫ

Изготовлен на высокоточном микрочипе.

Предназначен для быстрой оценки (проверки) точности показаний приборов, в которых в качестве датчика температуры, используются термопары.

С помощью данного устройства также можно определить, на какой тип термопары настроен проверяемый прибор.

Выпускается 3 типа ИРТ (для каждого типа термопары свой имитатор). ИРТ-ХА (К), ИРТ-ПП(S),  ИРТ-ХК (L).

По отдельному заказу на другие типы термопар.

Проверка точности показаний:

Подключить ИРТ-хх  вместо термопары, соблюдая полярность (красный провод на плюс, синий на минус).

Первое нажатие кнопки    включает устройство и на выходе появляется сигнал, соответствующий величине первому диапазону. Второе нажатие переводит устройство на второй  диапазон, третье  на третий, четвёртое на четвёртый. Пятое нажатие выключает ИРТ.

Свечение светодиодов указывает, в каком диапазоне работает ИРТ-хх. Если ни один из светодиодов не светится, значит устройство выключено.

При отсутствии свечения светодиода первого диапазона (синий светодиод), необходимо заменить батарейки питания.

Устройство имеет функцию автоматического отключения через одну минуту.

Показание проверяемого прибора должны соответствовать  величине диапазона, плюс температура в точке подключения (возле клем подключения термопары проверяемого прибора).Эта температура обозначена на ИРТ-хх знаком «Tk» и называется температурой компенсации. Быстро определить температуру компенсации, можно поставив перемычку вместо термопары на проверяемом приборе. Показания и будут температурой компенсации «Tk».

Определения типа термопары, на который настроен проверяемый прибор

Включить ИРТ-хх. От показания проверяемого прибора отнять температуру компенсации  «Tk» и определить по таблице, на какой тип термопары настроен прибор. Таблица находится с обратной стороны корпуса ИРТ-хх.

Если показания температур, отличаются от табличных (с учётом погрешности), это указывает что, прибор настроен на другой тип датчика, или он неисправен.

Технические данные

Предел допускаемой погрешности ТХК(L) +/- 2˚С

Предел допускаемой погрешности ТХА(К) +/- 4˚С

Предел допускаемой погрешности ТПП(S) +/- 7˚С

Температура окружающей среды от +15˚до +35˚С *

Автоматическое отключение ……………….. 1 мин.

Питание …………от 2в до 3.3в две батарейки ААА

Ток потребления ………….……..……... менее 5мА

Габариты ………………….….…….... 70х40х20(мм)

Вес …………………………….……………….. 45гр.

Температура хранения …….……….от +5˚до +50˚С

* При отклонении температуры за границы диапазона, на каждые 10 градусов погрешность может увеличиваться на +/- 3 градуса.