Выбор типа датчика приборов РИД-1

Данная настройка должна выполнятся квалифицированными специалистами.

1. Нажать и удерживать кнопки «П» и «У» до

появления на индикаторе надписи «ПАР1» (пароль№1), не позднее трёх секунд отпустить обе кнопки.

2. После появления прочерков « - - - - » установить пароль «3333».

3. Как только появится на индикаторе надпись типа термопары, (не позднее трёх секунд)

нажать и удерживать кнопку «У» после появления необходимого типа, отпустить кнопку.

- НА- термопара типа «К» хромель-алюмель

- HL- термопара типа «L» хромель-капель

- ПП- термопара типа «S» платина-родий 10

- ПР- термопара типа «В» платина-родий 30/6

4. Для проверки правильности установки выключить напряжения питания прибора, затем включить. На индикаторе высветится тип термопары, с которым прибор работает в настоящее время.

Внимание, если во время установки пропадёт питание прибора 220в, прибор может выйти из строя. Позаботьтесь об этом. Гарантия в этом случае не сохраняется.