Регулятор-измеритель двухпозиционный одноканальный.

Не приступайте к монтажу прибора, не ознакомившись с инструкцией.

Назначение:

Прибор РИД-1 (регулятор-измеритель двухпозиционный одноканальный) предназначен для измерения и двухпозиционного регулирования температуры в комплекте с термопреобразовотелями  градуировачных характеристик ХА, ХК, ПП, и других.

Тип датчика определяется заказчиком в зависимости от измеряемых  и регулируемых величин, а также может быть  подобран изготовителем по предварительной консультации с заказчиком.

Прибор рассчитан для работы при температуре окружающего воздуха от -20˚до +70˚С и относительной влажности до 80%(+35˚С). В воздухе не должно быть вредных примесей вызывающих коррозию.

Прибор может быть закреплён на стене или на щите.

Технические данные:

Термоэлектрический преобразователь……….…………………..

-ХК(L) измерение -50+800˚С регулирование         0---800˚С (HL)*

-ХА(К) измерение -50+1300˚С регулирование     0---1300˚С (НА)*

-ПП(S) измерение 0+1600˚С регулирование         0---1600˚С (ПП)*

-ПR(В) измерение 300+1800˚С регулирование 300---1800˚С (ПР)*

Диапазон установки точности поддержания температуры

Δt…………………………………………………….…......1---255˚С

Разрешающая способность ………………………..…..………..1˚С

Погрешность (без учёта погрешности датчика) …..…..…...0,25%.

Выходной сигнал с коммутационной способностью до5А, 220v** (электромагнитное реле) – РИД-1-ТР

Оптосиммистор ……………………..… до 1А, 220v**- РИД-1-ТС

Токовый …………………………………….... 6в 10мА- РИД-1-ТА

Оптотранзистор ................................... до 30мА до 35в –РИД-1-ТТ

Напряжение питания (импульсный) …..…….…...  ~85---  ~260v.

Потребляемая мощность не более…………….……………… 2Вт. Энергонезависимая память до 10 значений ЗН-n и РАЗН. Температурная компенсация.

Линеаризация входного сигнала.

Габаритные размеры корпуса, мм…………….…….…..90х70х65

Тип корпуса……………………………………..…..DIN-реечный

Вес не более………………………………………..….…….0,35кг

*Тип датчика выводится, после включения питания, на индикатор прибора в течении 3-х секунд. Затем на индикатор в течении 3-х секунд выводится максимальная температура для данной калибровки. Для смены типа термопары необходимо связаться с производителем и получить консультацию.

**По умолчанию приборы комплектуются реле. Если необходим бесконтактный выход, это необходимо указать при заказе.

Принцип работы прибора:

Прибор работает в двух режимах:

-рабочий режим-измерение и регулирование температуры

-временный режим это режим установок и всплывающих на индикаторе подсказок.

В временный режим прибор переходит при включении питания или при нажатии кнопок П и У. По истечении максимум 10 секунд (если не выключать питание и не нажимать кнопки) прибор автоматически переходит из временного режима в рабочий режим.

В рабочем режиме прибор непрерывно показывает текущую температуру и её изменение. При достижении установки верхней температуры (ЗН-n) нагрузка отключается, а при достижении нижней температуры

(ЗН-n) - (РАЗН.) нагрузка включается. Таким образом, происходит регулирование температуры по двум позициям (двухпозиционное регулирование).

Для удобства эксплуатации в память прибора можно записать до 10 значений температур регулирования (ЗН-n, РАЗН.) и в последующем за несколько секунд выбирать их для работы в рабочем режиме. Энергонезависимая память позволяет сохранять эти значения и при выключенном питании.

Внутри прибора встроена схема проверки обрыва цепи термопреобразователя (для термопар) и схема для проверки на короткое замыкание и обрыв (для термометров сопротивления) которая, в случае нарушения цепи датчика отключает выходное устройство. Таким образом, происходит защита нагревателя при нарушении работы датчика.

На индикаторе в этом случае высвечивается мигающая надпись  “АВАР”.

Прибор автоматически вносит поправку в результат измерений при изменении температуры окружающей среды.

Для уменьшения влияния помех в прибор введён помехоподавляющий фильтр и задержка при срабатывании нагревателя (~1,5сек.)

Органы управления и настройки.

Прибор имеет полуавтоматический режим настроек и всплывающие на индикаторе подсказки, что упрощает режим его настройки.

Управление работой прибора производится двумя кнопками П и У. Кнопка П - используется для просмотра рабочих значений (ЗН-n и РАЗН.), а также для выбора ранее записанных в память значений и перевода их в рабочий режим.

Кнопка У - используется для записи в память прибора новых значений (ЗН-n, РАЗН.), для изменения существующих, а также для удаления из памяти ненужных значений.

Кнопка П совместно с кнопкой У используется для полной очистки памяти прибора.

1.Установка новых значений.

Нажать и удерживать кнопку У - на индикаторе высветится подсказка ЗН-n (установка верхней температуры отключения), затем начнёт мигать младшая цифра установки с перебором по кругу цифр. По достижении требуемой цифры отпустить кнопку. Во время мигания следующего разряда нажать кнопку У - установить следующую цифру. После установки ЗН-n высветится подсказка РАЗН. эту установку прибор выполняет автоматически и устанавливает её на 10˚ ниже температуры УС-В; если требуется другое значение, его можно установить вручную также, как устанавливается ЗН-n (см.выше).Затем прибор автоматически перейдёт в рабочий режим (будет работать с установленными вами значениями). Второе и последующее до 10ти значений записывается также.

Для быстрого выхода из режима установок во время мигания любого разряда нажать кнопку П.

При установке температуры, разницу температур между включением и выключением (РАЗН.) желательно устанавливать  5 градусов и выше (для избежания частого включения и отключения нагрузки), если требуется меньшая температура, необходимо заказывать прибор с семисторным выходом (данный прибор имеет релейный выход).

2.Просмотр рабочих значений.

Для просмотра значений с которыми прибор работает настоящее время в рабочем режиме нажать кнопку П и после высвечивания подсказки ЗН-n отпустить кнопку; на индикаторе последовательно высветятся цифры установленных значений, после этого прибор автоматически перейдёт в рабочий режим.

Для просмотра всех значений нажать и удерживать кнопку П на индикаторе последовательно высветятся все записанные значения ЗН-n.

3.Выбор из памяти ранее записанных значений и перевод любого из этих значений в рабочий режим.

Нажать кнопку П в рабочем режиме, после высветившийся подсказки ЗН-n отпустить кнопку. Посмотреть температуру, если она не подходит, не дожидаясь перехода в рабочий режим, повторно нажать кнопку П и  из памяти прибора на индикатор выведется следующее ранее записанное значение и так далее. Когда необходимое значение будет найдено, не следует нажимать ни каких кнопок, оно автоматически запишется как основное, и при переходе в рабочий режим прибор будет работать с этим значением. Для проверки правильности  установки можно воспользоваться пунктом 2 данной инструкции.

4.Изменение ранее записанных значений.

Руководствуясь пунктом 3 (см. выше) выбрать кнопкой П значение которое нужно изменить, затем не дожидаясь перехода в рабочий режим нажать кнопку У и руководствуясь подсказками на индикаторе установить требуемые значения.

5.Удаление из памяти ранее записанных значений.

Руководствуясь пунктом 3 (см. выше) выбрать кнопкой П значение которое нужно удалить,  затем не дожидаясь перехода в рабочий режим нажать кнопку У и руководствуясь подсказками на индикаторе установить в последнем разряде   ЗН-n вместо цифры  прочерк (-)  после чего отпустить кнопку ,стирание произойдёт автоматически,  прибор в рабочий режим запишет ближайшее ранее записанное число, которое после стирания автоматически высветится на индикаторе.

Для полной очистки ранее записанных значений необходимо произвести следующие действия:

- выключить питание прибора  ~220v

- включить питание прибора

- нажать кнопку П (в течении не более 5 сек. после включения прибора)

- после высвечивания на индикаторе надписи ОБН

(обнуление) нажать кнопку У

- после подсказки на индикаторе СБР (сброс) отпустить кнопку У

Выполнив эти действия  все ранее записанные значения ЗН-n, РАЗН. будут удалены из памяти прибора.

Прибор готов к записи новых значений.

ВНИМАНИЕ: Если во время изменения режимов установок, когда прибор находится во временном режиме, прибор будет обесточен, то эти изменения не будут занесены в память, так как запись установленных значений происходит при переходе прибора из временного режима в рабочий.

Установка и подготовка прибора к работе:

Закрепить прибор на стене при помощи крепёжной планки или на щите, вырезав окно 70х70 и закрепив двумя винтами по диагонали.

Место крепления должно обеспечивать свободный доступ к прибору. Если прибор находится рядом с печью, крепить его необходимо ниже нижней открывающейся части печи (для

уменьшения температурного влияния). Подключение и техническое обслуживание прибора должны производиться

только квалифицированными специалистами. Подключение производить согласно рисунков приведенных в приложении.

Точность показаний прибора во многом зависит от правильного расположения и подключения датчика.

При подключении термопар необходимо строго соблюдать правильность подключения:

-полярность компенсационного провода

-полярность термопары.

Место крепления прибора цепи подключения датчиков

должны разводиться отдельно от силовых питающих

цепей для уменьшения влияния помех.

При подключении желательно между прибором и пускателем установить промежуточное реле, это защитит прибор в случае выхода пускателя из строя.

Особое внимание следует уделить подключению датчика. Что он выдаст, то прибор Вам и покажет. Плохой контакт в цепи датчика 90% всех неисправностей. Необходимо периодически зачищать места соединений линий от датчика до прибора.

Работа

Проверить правильность подключения, после этого включить питание ~220V-50Гц.

На индикаторе высветится тип термопары, максимальная рабочая температура. Затем прибор переходит в рабочий режим – показания текущей температуры.

После настройки в процессе работы прибор управляется одной кнопкой П  по пунктам 2,3  см. выше инструкцию.

Гарантийное обслуживание 18 месяцев со дня продажи прибора.

Гарантия не сохраняется:

- при нарушении целостности пломбы

- при не соблюдении технических условий эксплуатации

- при механических повреждениях прибора

- при неправильном подключении

- при самостоятельном ремонте

при попадании молнии и других стихийных бедствиях.

Внимание: данный прибор построен по компьютерной технологии на программируемом микрочипе, поэтому при любых неисправностях необходимо проконсультироваться у производителя, так как самостоятельный ремонт может привести к выходу микропроцессора из строя, который составляет основную стоимость прибора.

Подключение термопар необходимо производить специальным компенсационным проводом, в противном случае производитель не гарантирует точности показаний прибора.