Регулятор-измеритель двухпозиционный двухканальный.

Не приступайте к монтажу прибора, не ознакомившись с инструкцией.

Назначение:

Прибор РИД-2(регулятор-измеритель двухпозиционный двухканальный) предназначен для измерения и двухпозиционного регулирования температуры в комплекте с термопреобразовотелями градуировачных

характеристик ХА, ХК, ПП, и других.

Тип датчика определяется заказчиком в зависимости от измеряемых  и регулируемых величин, а также может быть  подобран изготовителем по предварительной консультации с заказчиком.

Прибор рассчитан для работы при температуре окружающего воздуха от -20˚+70˚С и относительной влажности до 80%(+35˚С). В воздухе не должно быть вредных примесей вызывающих коррозию.

Прибор может быть закреплён на стене или на щите.

Технические данные:

Количество независимых зон регулирования……..………………2

Термоэлектрический преобразователь …………  ХК, ХА, ПП, ПР

Диапазон измеряемых температур……………………. …………˚С

Диапазон регулируемых температур……………………………..˚С

Диапазон установки точности поддержания температуры Δt…………………………………………………………….1---255˚С

Разрешающая способность………………………………………1˚С

Основная погрешность не хуже (без учёта погрешности датчика)……………………………………………..................0,25%.

Выход (электромагнитное реле) ……………………..  до 5А,220v*

Напряжение питания……………………………........ ~85v - ~260v

Потребляемая мощность не более……………………………...3Вт.

Энергонезависимая память до 5-ти значений УС-В, РАЗН.

для каждого канала.

Температурная компенсация. Линеаризация входного сигнала.

Габаритные размеры………………………….…………. 90х70х65

Тип корпуса………………………………………….DIN-реечный

Вес не более………………………………………………….0,3кг

* на заказ бесконтактный выход.

Принцип работы прибора:

Прибор работает в двух режимах:

-рабочий режим-измерение и регулирование температуры

-временный режим это режим установок и всплывающих на индикаторе подсказок.

В временный режим прибор переходит при включении питания или при нажатии кнопок П и У. По истечении максимум 10 секунд (если не выключать питание и не нажимать кнопки) прибор автоматически переходит из временного режима в рабочий режим.

В рабочем режиме прибор непрерывно показывает текущую температуру и её изменение. При достижении установки верхней температуры (УС-В) нагрузка отключается, а при достижении нижней температуры  (УС-В) - (РАЗН.) нагрузка включается. Таким образом, происходит регулирование температуры по двум позициям (двухпозиционное регулирование).

Для удобства эксплуатации в память прибора можно записать до 5 значений температур регулирования (УС-В, РАЗН.) для каждого канала и в последующем за несколько секунд выбирать их для работы в рабочем режиме. Энергонезависимая память позволяет сохранять эти значения и при выключенном питании.

Внутри прибора встроена схема проверки обрыва цепи термопреобразователя (для термопар) и схема для проверки на короткое замыкание и обрыв (для термометров сопротивления) которая, в случае нарушения цепи датчика отключает выходное реле, управляющее пускателем. Таким образом, происходит защита нагревателя при нарушении работы датчика. На индикаторе в этом случае высвечивается мигающая надпись  “АВАР”.

Прибор автоматически вносит поправку в результат измерений при изменении температуры окружающей среды.

Для уменьшения влияния помех в прибор введён помехоподавляющий фильтр и задержка при срабатывании выхода (~1,5сек.)

Органы управления и настройки.

Прибор имеет полуавтоматический режим настроек и всплывающие на индикаторе подсказки, что упрощает режим его настройки.

Управление работой прибора производится двумя кнопками П и У. Кнопка П - используется для просмотра рабочих значений (УС-В и РАЗН.), а также для просмотра ранее записанных в память значений и перевода их в рабочий режим.

Кнопка У- используется для записи в память прибора новых значений (УС-В, РАЗН.), для изменения существующих, а также для удаления из памяти ненужных значений.

Кнопка П совместно с кнопкой У используется для полной очистки памяти прибора.

Кнопкой У можно программировать прибор:

-для непрерывной работы 1-го канала

-для непрерывной работы 2-го канала

-для работы 1-го и 2-го канала одновременно.

Установку любых значений для 1-го канала необходимо производить при светящемся красном

светодиоде.

Установку любых значений для 2-го канала необходимо производить при светящемся жёлтом светодиоде.

1.Установка новых значений.

Нажать и удерживать кнопку У на индикаторе высветится подсказка УС-В (установка верхней температуры отключения), затем начнёт мигать младшая цифра установки с перебором по кругу цифр. По достижении требуемой цифры отпустить кнопку. Во время мигания следующего разряда нажать кнопку У –

установить следующую цифру. После установки УС-В высветится подсказка РАЗН.  эту установку прибор выполняет автоматически и устанавливает её 10˚. Если требуется другое значение, его можно установить вручную также, как устанавливается УС-В  (см.выше).Затем прибор автоматически перейдёт в рабочий режим (будет работать с установленными вами значениями). Второе и последующее до 5ти значений записывается также.

Для быстрого выхода из режима установок во время мигания любого разряда нажать кнопку П.

При установке температуры, разницу температур между включением и выключением (РАЗН.) желательно устанавливать  5 градусов и выше (для избежания частого включения и отключения нагрузки), если требуется меньшая температура, необходимо заказывать прибор с бесконтактным выходом (данный прибор имеет релейный выход).

2.Просмотр рабочих значений.

Для просмотра значений (с учётом выбранного канала) в рабочем режиме нажать кнопку П и после высвечивания подсказки УС-В отпустить кнопку, на индикаторе последовательно высветятся цифры установленных значений с которыми прибор работает в данное время, после этого прибор автоматически перейдёт в рабочий режим.

Для просмотра всех значений нажать и удерживать кнопку П на индикаторе последовательно высветятся все записанные значения УС-В.

3.Выбор из памяти ранее записанных значений и перевод любого из этих значений в рабочий режим.

Нажать кнопку П(для выбранного канала) в рабочем режиме, после высветившийся подсказки УС-В отпустить кнопку. Посмотреть температуру, если она не подходит, не дожидаясь перехода в рабочий режим, повторно нажать кнопку П, из памяти прибора на индикатор выведется следующее ранее записанное

значение и так далее. Когда необходимое значение будет найдено, не следует нажимать ни каких кнопок, оно автоматически запишется как основное, и при переходе в рабочий режим прибор будет работать с этим значением. Для проверки правильности  установки можно воспользоваться пунктом 2 данной инструкции.

4.Изменение ранее записанных значений.

Руководствуясь пунктом 3 (см. выше) выбрать кнопкой П значение которое нужно изменить, затем не дожидаясь перехода в рабочий режим нажать кнопку У и  руководствуясь подсказками на индикаторе установить требуемые значения.

5.Удаление из памяти ранее записанных значений.

Руководствуясь пунктом 3 (см. выше) выбрать кнопкой П значение которое нужно удалить,  затем не дожидаясь перехода в рабочий режим нажать кнопку У и руководствуясь подсказками на индикаторе установить в последнем разряде   УС-В вместо цифры  прочерк (-)  после чего отпустить кнопку ,стирание произойдёт автоматически, прибор в рабочий режим запишет ближайшее ранее записанное число, которое после стирания автоматически высветится на индикаторе.

Для полной очистки ранее записанных значений необходимо произвести следующие действия:

- выключить питание прибора  ~220v

- включить питание прибора

- нажать кнопку П (в течении не более 5 сек. После включения прибора)

- после высвечивания на индикаторе надписи ОБН

(обнуление) нажать кнопку У

- после подсказки на индикаторе  СБР (сброс) отпустить кнопку У

Выполнив эти действия  все ранее записанные значения УС-В, РАЗН. будут удалены из памяти прибора.

Прибор готов к записи новых значений.

6.Установка рабочих каналов

Выключить питание прибора, затем включить его, дождаться пока на индикаторе высветится надпись ЗОНА - нажать кнопку У, когда на индикаторе высветится необходимый Вам вариант отпустить кнопку. Установка завершена.

ВНИМАНИЕ: Если во время изменения режимов установок, когда прибор находится во временном режиме, прибор будет обесточен, то эти изменения не будут занесены в память, так как запись установленных значений происходит при переходе прибора из временного режима в рабочий.

Порядок установки прибора и подготовка к работе:

Закрепить прибор на стене при помощи крепёжной планки или на щите, вырезав окно 70х70 и закрепив двумя винтами по диагонали.

Место крепления должно обеспечивать свободный доступ к прибору. Если прибор находится рядом с печью, крепить его необходимо ниже нижней открывающейся части печи (для уменьшения температурного влияния). Подключение и техническое обслуживание прибора должны производиться

только квалифицированными специалистами. Подключение производить согласно рисунков приведенных в приложении.

Точность показаний прибора во многом зависит от правильного расположения и подключения датчика.

При подключении термопар необходимо строго соблюдать правильность подключения:

-полярность компенсационного провода

-полярность термопары.

Место крепления прибора и цепи подключения датчиков должны разводиться отдельно от силовых питающих цепей для уменьшения влияния помех.

При подключении желательно между прибором и пускателем установить промежуточное реле, это защитит прибор в случае выхода пускателя из строя.

Работа

Проверить правильность подключения, после этого включить питание 220V-50Гц.

На индикаторе высветится тип термопары, максимальная рабочая температура, надпись ЗОНА, цифры рабочих каналов. Затем прибор переходит в рабочий режим – показания текущей температуры.

После настройки в процессе работы прибор управляется одной кнопкой П  по пунктам 2,3  см. выше инструкцию.

Гарантийное обслуживание 12 месяцев со дня продажи прибора.

Гарантия не сохраняется:

- при нарушении целостности пломбы

- при не соблюдении технических условий эксплуатации

- при механических повреждениях прибора

- при неправильном подключении

- при самостоятельном ремонте

Внимание: данный прибор построен по компьютерной технологии на программируемом микрочипе, поэтому при любых неисправностях необходимо проконсультироваться у производителя, так как самостоятельный ремонт может привести к выходу микропроцессора из строя , который составляет  основную стоимость прибора.

Подключение термопар необходимо производить специальным компенсационным проводом, в противном случае производитель не гарантирует точности показаний прибора.