Регулятор-измеритель графический РИГ-1-3

Не приступайте к монтажу прибора, не ознакомившись с инструкцией.

Назначение:

Прибор РИГ-1-3 регулятор-измеритель графический одноканальный предназначен для измерения, регулирования и поддержания температуры в сложных технологических процессах требующих поддержания температуры по заранее заданному графику в зависимости от времени.

Приборы РИГ-1-3  могут применяться для обжига, сушки, закалки, отпуска материалов и в других технологических процессах.

В зависимости от типа датчика прибор может регулировать процессом в диапазоне температур от 0 до 1600˚С.

Тип датчика определяется заказчиком в зависимости от измеряемых  и регулируемых величин, а также может быть  подобран изготовителем по предварительной консультации с заказчиком.

Прибор может быть сконфигурирован (настроен) оператором на следующие режимы работы:

- отслеживание и поддержание температуры по графику

на любое количество точек перегиба графика от 1 до 3х.

При настройки одной точки, прибор работает как обычный измерительно-регулирующий прибор.

Любая точка перегиба графика может быть запрограммирована оператором на:

- подъём или спад температуры до заданного значения и отключения температуры автоматически;

- подъём или спад температуры до заданного значения выдержки необходимого времени и автоматического отключения (эта функция обеспечивается установкой двух точек);

- подъём или спад температуры до заданного значения и бесконечно долгим поддержанием её (до ручного отключения).

Технические данные:

Тип датчика……………………………………………………

Диапазон измеряемых температур………………………..˚С

Диапазон регулируемых температур……………………..˚С

Основная погрешность не хуже (без учета погрешности датчика)………………………………………………...0,25%

Точки дискретизации графика ……………………  до 5400

Точность поддержания температуры во всем диапазоне графика задается оператором…………………от 1 до 255˚С

Точность поддержания временного интервала

не хуже ……………………………………....2мин. в сутки

Максимальное время задачи графика 9999мин. (~ до семи суток)

Максимальное время здания между точками 4999мин.

Прибор обеспечивает контактный выходной сигнал с коммутационной способностью……………………..до 5А.

бесконтактный до 1А 220в или оптотранзистор до 50в 30мА

Напряжение питания………………………..… ~85в - ~260в

Потребляемая мощность не более……………………….3Вт

Температурная компенсация.

Линеаризация входного сигнала.

Энергонезависимая память настроек

Вес не более………………………………………….0,3Кг.

Принцип работы:

Прибор работает в четырех режимах:

- ждущий режим в этом режиме прибор находится после включения питания. Индикатор показывает текущую температуру.

- временный режим – это режим установок и всплывающих на индикаторе подсказок

- рабочий режим в этот режим прибор переходит  из ждущего режима после нажатия кнопки пуск (КП). После нажатия КП прибор начинает выполнение заданной программы (поддержание температуры по графику).

- режим окончания цикла. В этот режим прибор переходит по окончанию программы, если эта функция установлена оператором.

Оператор устанавливает параметры точек графика, затем заносит эти данные в прибор. Пользуясь функцией просмотра, проверяет правильность занесенных им данных. Прибор готов к работе.

При нажатии кнопки КП прибор переходит из ждущего режима в рабочий и начнет выполнение занесенной оператором программы.

Кнопка стоп (КС) используется для остановки цикла, после этого прибор переходит в ждущий режим.

Когда прибор находится в рабочем режиме кнопкой П можно просмотреть сколько времени прошло от начала цикла (общее время), в какой зоне находится выполнение программы и сколько прошло времени в данной зоне (см. рис.1).

По окончании цикла срабатывает реле сигнализации (конец цикла К.Ц.) и включается светодиод окончания цикла.

Внутри прибора встроена схема проверки обрыва цепи термопреобразователя (для термопар) и схема для проверки на короткое замыкание (для термометров сопротивления) которая, в случае нарушения цепи датчика отключает выходное реле, управляющее пускателем. Таким образом, происходит защита нагревателя при нарушении работы датчика. На индикаторе в этом случае высвечивается мигающая надпись  “АВАР”.

Прибор автоматически вносит поправку в результат измерений при изменении температуры окружающей среды.

Определение параметров настройки прибора.

Для удобства настройки прибора и установки режимов графика, технолог или оператор, согласно технического условия, рисует график (пример рис.1). Затем определяются точки перегиба, разбив график на прямые участки, и результаты заносятся в таб.1 рис.2. Количество точек может быть любым от 1 до 3.

При определении параметров настроек, значения времени ВР_1, для первой точки перегиба (см. рис.1точка 1), необходимо рассчитывать с начала графика от нуля (t0). Реальная начальная температура может колебаться от нуля и выше (см. на графике tнач.), а время отработки графика до первой точки будет равно ВРдейств., эти параметры прибор рассчитывает автоматически и при разных начальных температурах сохраняет общий уклон характеристики в первой зоне (т.е. нарастание или спад температуры градус/на минуту).

В зависимости от технических условий рассмотрим два метода расчета ВР_1:

1. Если задано нарастание (или спад) температуры градус/минуту, а  наначальная температура (tнач) при повторении графических циклов не является постоянной,

расчет ВР_1 необходимо производить по ниже приведенным формулам:

-для подъема температуры

ВР_1= t1/∆t, где

t1- температура в точке 1

∆t- изменение температуры градус/на минуту

- для спада температуры

ВР_1= (tнач- t1)/∆t, где

tнач- температура в начале цикла

Для спада температуры ВР_1=ВРдейств

Если температура в печи перед началом цикла равна нулю, то время набора графика до точки 1 будет равно ВР_1= ВРдейств. Если tнач.> 0, то прибор автоматически вычислит ВРдейств. с учетом начальной температуры, сохранив основной параметр изменения температуры градус/на минуту.

Пример: дано изменение температуры ∆t = 5˚ за 1 мин. (на подъём) t1= 200˚. Рассчитаем ВР_1:

ВР_1=200/5=40 (мин.)

Если температура в печи перед началом цикла равна нулю, то время набора графика до точки 1 будет равно ВР_1= ВРдейств. и равно 40 мин. Если tнач.=50˚, то прибор

автоматически вычислит ВРдейств. с учетом начальной температуры ВРдейств. = 30 мин.

2.  Если известна начальная температура tнач., время ВРдейств. и температура в точке перегиба t1, то расчет времени ВР_1, для подъема температуры  можно производить по ниже приведенной формуле:

ВР_1= (t1× ВРдейств.) / (t1- tнач.)

Пример: дано ВРдейств.= 30 мин., t1= 200˚,  tнач.=50˚. Рассчитаем ВР_1:

ВР_1= 200×30/(200-50)=40(мин.)

.

таб.1

| Номер зоны | t˚ ЗН_n | Время ВР_ n |
| --- | --- | --- |
| 1 | 200 | 40 |
| 2 | 200 | 67 |
| 3 | 1210 | 0 |

рис.2

Дополнительные функции:

- Если время установки в любой из зон установить равным нулю, то температура в этой зоне не будет привязана ко времени, а переход к следующей зоне (или к концу цикла) будет осуществляться только при достижении установленной в этой зоне температуры.

- Если время установить прочерк (----), программа, дойдя до этой точки будет поддерживать заданную температуру бесконечно долго без перехода на следующую точку. В этом случае функция конец цикла не доступна.

- Если в любом значении от 1 до 3х значение температуры записать прочерк (----) прибор будет отрабатывать график до этой точки, дойдя до нее, прибор перейдет в режим - конец цикла.

Органы управления и настройки.

Прибор имеет полуавтоматический режим настроек и всплывающие на индикаторе подсказки, что упрощает режим его настройки.

Управление работой прибора производится четырьмя кнопками КП, КС, П и У.

КП- кнопка пуск используется для запуска начала цикла.

КС- кнопка стоп используется для ручного отключения цикла.

Кнопка П предназначена для просмотра установленных значений температуры, времени и аварийных  установок.

После запуска цикла (нажатие КП) кнопка П служит для просмотра общего времени от начала цикла, просмотра номера зоны в которой в данный момент находится программа и сколько прошло времени в данной зоне.

Кнопка У служит для установки значений температуры и времени. После запуска цикла (нажатие КП) кнопка У служит для установки зоны и времени при движении программы по графику, которая может быть необходима, например при выключении и последующем включении напряжения питания.

Просмотр рабочих значений.

В ждущем режиме нажать и отпустить кнопку П на индикаторе последовательно согласно рис.3 высветится установленные значения.

число

ВР_1

число

ЗН_2

число

число

ВР_3

число

РАЗН.

ждущий режим

число

ЗН_1

рис.3

ЗН_3

Прибор имеет дополнительные функции:

- быстрого просмотра

- быстрого выхода в ждущий режим из любой точки просмотра.

Для быстрого просмотра в ждущем режиме нажать и удерживать кнопку П на индикаторе последовательно высветятся значения согласно рис.4. В момент просмотра нужного значения отпустить кнопку – прибор перейдет в режим медленного просмотра.

ЗН_2

ЗН_3

ждущий режим

ЗН_1

рис.4

Для быстрого выхода из режима просмотра одновременно нажать и удерживать в течении 1-2сек. кнопки П и У, затем одновременно их отпустить.

Внимание: режим просмотра показывает только рабочую часть графика. Встретив в записанных значениях прочерки, программа просмотра переходит к просмотру разн. затем переходит в ждущий режим.

Установка новых значений.

В ждущем режиме нажать и отпустить кнопку П, после высвечивания на индикаторе значения, которое нужно записать или изменить (для поиска значения можно воспользоваться функцией быстрого просмотра), нажать и удерживать кнопку У - на индикаторе начнет мигать младшая цифра установки с перебором по кругу цифр. По достижении требуемой цифры отпустить кнопку. Во время мигания следующего разряда нажать кнопку У - установить следующую цифру. Прибор автоматически

запишет установленное значение. Для быстрого перехода к следующему значению нажать кнопку П в течении 1-2сек. Подобным образом установить все  по следующие значения согласно рис.2. После этого, воспользовавшись пунктом просмотра (см. выше), проверить правильность установки и при необходимости произвести переустановку.

Просмотр общего времени, номера зоны и времени работы программы в данной зоне.

Эта функция доступна только в рабочем режиме во время выполнения программы.

Для просмотра общего времени, номера зоны и времени работы программы в данной зоне нажать и удерживать кнопку П, после просмотра кнопку отпустить.

Перемещение по графику.

Если возникла необходимость переместить рабочую точку графика, то в рабочем режиме нажать кнопку У, пользуясь подсказками на индикаторе установить требуемую зону и время , не дожидаясь перехода прибора в рабочий режим нажать кнопку П. Прибор начнет выполнение программы с установленной вами точки.

Правильность установки выхода на график можно проверить, нажав и удерживая кнопку П. в рабочем режиме. На индикаторе в этом случае высветится общее время, затем номер зоны и далее установленное в этой зоне Вами значение (см. рис.1).

В случае если в данной зоне время записи 0 (см. дополнительные функции пункт №1) при выходе на

график в этой зоне необходимо также записать 0. Программа автоматически определит параметры регулирования в этой зоне.

Внимание:

- Если при выходе на график установленное вами время выхода  будет больше, чем допускает установленная вами программа, на индикаторе высветится надпись: НЕПР. Заново пересчитайте время выхода на график.

- Если во время изменения режимов установок, когда прибор находится во временном режиме, прибор будет обесточен, то эти изменения не будут занесены в память, так как запись установленных значений происходит при переходе прибора из временного режима в основной.

- Установки параметров графиков производить в ждущем режиме после нажатия кнопки стоп (КС).

Порядок установки прибора и подготовка к работе:

Закрепить прибор на стене при помощи крепёжной планки или на щите, вырезав окно 70х70 и закрепив двумя винтами по диагонали.

Место крепления должно обеспечивать свободный доступ к прибору. Если прибор находится рядом с печью, крепить его необходимо ниже нижней открывающейся части печи (для уменьшения температурного влияния). Подключение и техническое обслуживание прибора должны производиться только квалифицированными специалистами. Подключение производить согласно рисунков приведенных в приложении.

Точность показаний прибора во многом зависит от правильного расположения и подключения датчика.

При подключении термопар необходимо строго соблюдать правильность подключения:

-полярность компенсационного провода

-полярность термопары.

Цепи подключения датчиков должны разводиться отдельно от силовых питающих цепей.

При подключении желательно между прибором и пускателем установить промежуточное реле, это защитит прибор в случае выхода пускателя из строя.

Для обеспечения защиты прибора от помех, необходимо пользоваться общими правилами соблюдения монтажа.

Работа

Проверить правильность подключения, после этого включить питание 220V-50Гц. Прибор перейдет в ждущий режим и будет показывать текущую температуру. Занести параметры графика и нажать кнопку пуск (КП). Прибор из ждущего режима перейдет в рабочий, и будет отслеживать ваш график. После окончания цикла, перед последующим включением цикла (нажатии КП), необходимо нажать КС.

Гарантийное обслуживание 12 месяцев со дня продажи прибора.

Гарантия не сохраняется:

- при несоблюдении технических условий эксплуатации

- при механических повреждениях прибора

- при неправильном подключении

- при самостоятельном ремонте

Внимание: данный прибор построен по компьютерной технологии на программируемом микрочипе, поэтому при любых неисправностях необходимо проконсультироваться у производителя, так как самостоятельный ремонт может привести к выходу микропроцессора из строя.

Подключение термопар неоходимо производить специальным компенсационным проводом, в противном случае производитель не гарантирует точности показаний прибора.